附件3：

缩减能力51家检验检测机构检查情况汇总表

| 序号 | 机构名称 | 检查问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 唐山曹妃甸筑城建筑工程检测有限公司 | 1、 已认证的《钢结构防火涂料》GB14907-2018参数耐冷热循环性、耐曝热性、耐湿热性、耐冻融循环性、耐酸性、耐碱性，标准变更后设备不满足标准要求，未按要求履行取消手续。 2、 2019年人员培训计划表中缺少《检验检测机构资质认定管理办法》及外部培训计划。 3、 GJC-50摆锤式管材冲击试验机未固定，WES-300型电液式压力试验机校准证书中未对30kN点进行校准。 4、 中空玻璃露点仪放置的房间仅有空调，无控湿措施；节能室JCB-2建材不燃性试验炉隔离房间顶部未封闭，不能起到有效排烟措施。 5、 2019年核查计划缺少水泥标准砂期间核查计划。 6、 2019年度检验检测有效性的质量监控计划缺少参加能力验证的计划。 7、 委托编号：2019-04-0725（管材） 记录中纵向回缩率试验测量标线测量值直接修约，维卡软化温度无试件是否叠加、所加负载、传热介质信息，升温速率打印。委托编号：2019-01-00549（防火涂层厚度）现场检测报告检测人仅1人签字，设计值表述不准确。 | 缩减钢结构防火涂料》GB14907-2018参数耐冷热循环性、耐曝热性、耐湿热性、耐冻融循环性、耐酸性、耐碱性 |
| 2 | 馆陶县天恒建筑质量检测有限公司 | （1）3.2GB/T18046,GB/T1596,GB/T13788标准未变更。没有接受过委托,也没有进行过检测。 （2）4.22019年质量控制计划未覆盖全认定领域。 （3）5.1粉煤灰矿渣粉2018年、2019年没有过试验 （4）5.2墙体材料领域授权签字人只有1名。 （5）6.1墙体材料抗冻性设备设施不满足混凝土砌块检测要求。 （6）11.1 HY19060427记录信息填写不完整。 | 缩减能力（第九、十类涉及删减） 参数72增加限制范围） |
| 3 | 河北正捷检测技术服务有限公司 | 1、电器温升试验、绝缘电阻和电气强度试验用设备无法运转,未出具报告 2、导体电阻实验室和化学室共处一室,互相干扰.电线电缆不延燃试验丙烷气体未接通风装置 3、缺少对化学用水的验收记录 4、混凝土抗渗试验试块未按照程序文件要求进行细分标识 5、编号为2019050734落锤冲击试验原始记录缺少壁厚、试件数、划线数的信息；编号为2019061280轻集料混凝土小型空心砌块原始记录缺少样品制样过程. | 缩减能力（电器温升试验、绝缘电阻和电气强度试验）） |
| 4 | 滦南宏鹏建设工程材料检验有限公司 | 1． 质量手册4.5.21-27合并，转版不到位； 2．监督记录缺少具体内容，无佐证材料；五月份未按计划对穆丹实施监督，六月份未按计划对王立光、王树欢、吴瑞鹏、张瑛进行监督；内审检查表未对授权签字人的职责进行审核；管理评审未按15个输入和4个输出进行评审； 3．对授权签字人张宗艳的岗位资格确认记录仅有技术培训记录，缺少教育、经历、能力等方面资格能力的确认； 4． 体系文件中授权签字人缺少签字识别信息； 5． 管材冲击试验仪未固定、未调平，影响正常检测；水泥净浆搅拌机搅拌锅与搅拌翅间隙未按规范要求定期自检并记录；标养室喷淋设备不符合标准要求；缺少高强螺栓紧固轴力试验装置及扭剪型专用扳手(经查自取得资质认定至今未出具检测报告)； 6． 缺少钢砧校准证书； 7． 天平室无环境温度记录；电气室导体电阻检测无环境温度记录；钢结构检测室缺少温控措施及环境条件记录； 8． 环境标准样品冰箱放置万分之一天平室旁边，影响天平正常检测； 9． 未建立标准物质领用台账； 10． 未对标准物质进行验收； 11． 未建立标准物质期间核查计划； 12． 缺少样品流转标识标号；缺少外加剂留样样品； 13． 委托编号：2019-05-01835（水泥）原始记录中凝结时间过程数据太少，不能复现整个检测过程；委托编号： 2019-06-03451（土工击实）原始记录中缺少土工击实前的备样记录内容；委托编号2019-05-02748（扭矩系数）原始记录缺少连接副垫片试验过程中不得转动的信息；委托编号2019-06-03439（后锚固）原始记录中缺少设备加荷速率信息。 | 缩减能力（高强螺栓紧固轴力检测）） |
| 5 | 曲周县建信建设工程质量检测有限公司 | （1）3.2JG149-2003标准已作废，涉及能力。 （2）3.2GB/T5836.1标准于2019年7月1日变更未办理变更手续，GB/T18580标准于2018年5月1日变更未办理变更手续，GB/T23439标准于2018年11月1日变更未办理变更手续。GB/T18742.2标准于2018年5月1日变更未办理变更手续。上述上述标准未出过相应标识报告。 （3）5.1混凝土冻融试验（快速）2015年认定后没有试验经历。 （4）5.2目前公司授权签字人使用功能和主体结构领域（2015年通过项目），只有1名授权签字人。 （5）5.42019年1月1日公司任命授权签字人与认定证书不一致（常XX离职）。 （6）6.1水泥胶砂流动度测定仪基础安装尺寸为49x51x60cm。不满足标准要求。 （7）6.1防水不透水仪同时粘贴了停用和准用标识。 （8）7.3力学室试验机无安全防护。 （9）10.3W190400479水泥留样量仅为3.01kg，不满足规范要求。 （10）11.1土壤压实试验记录缺少环刀等主要设备。 （11）11.3W190300393水泥委托单委托方未签字。 （12）11.3W190601387混凝土委托单委托方未签字。 | 缩减混凝土冻融、JG 149-2003） |
| 6 | 河北天诚建设工程检测有限公司 | 3、机构2018年未上报2019年自查表； GB/T5101-2017、GB1499.2-2018标准未履行变更手续； 机构原资质证书于2018年5月28日到期，地址邯郸市峰峰矿区峰峰集团制品厂院内，因证书超期，机构于2018年10月18日重新取得资质认定资格，地址为河北省邯郸市峰峰矿区峰峰镇峰峰村东，法人变更为乔勋德，授权签字人增加一名钞玉民。 5、钞玉民授权签字人确认表中授权范围超出资质认定授权范围；无最高管理者技术档案； 试验室资质认定范围内的水泥、集料、砂浆、混凝土、土工、外加剂、墙体材料、防水材料等领域只有一名授权签字人（张秉政）； 体系文件中未明确授权签字人识别及签字范围。 6、水泥室胶砂振实台基础未独立，安装不符合要求；水泥室养护箱缺少测水温的温度计及测温记录；JY20002电子天平校准证书分度值错误，机构未识别。 7、绝缘电阻试验场所无安全警示标识。 8、无标准物质领用记录；无标准物质期间核查计划及记录。 11、编号2018100012报告杆体公称直径依据标准中无此参数，无试验方法，原始记录中持续式标点机未使用但勾选；编号2018100002报告中结论为实测抗渗等级达到P8，应为大于P8；编号2018120131原始记录中渗水情况存在涂改现象；编号2019030154报告检验结果取值有误。 | 销减邯郸市高开区科技路场所中第五类安全网参数5.1断裂强力（kN)×断裂伸长（mm）、5.2接缝部分抗拉强力、第13类建筑节能26抗结露因子； 销减邯郸市东环路与富强路口亚华纺织院内场所中第12类土工参数中的122密度参数中的GB/T50123-1999/5.4） |
| 7 | 迁安市建伟建设工程质量检测有限责任公司 | 1.门窗三性检测项目取消未做及时变更； 2.内审被审核部门与质量手册中组织机构图不一致,未具体到检验室下属的环检室、土工室、力学室等九个部门和综合办公室下属的收样室、办公室、档案室等三个部门；管理评审未按15个输入和4个输出进行评审； 3.水泥雷氏沸煮箱与电线耐压测试仪放置一室，影响设备正常使用亦存在安全隐患；门窗三性设备已拆除，现场已不具备检测能力，经查期间未出具检测报告； 4.101-3烘箱设备全部使用记录时间均取整，与实际操作不符； 5.环检室放置了高温烘箱，影响滴定的准确度； 6.缺少待检样品标识编号细分号； 7.留样室缺少样品检验类别区域划分标识； 8.试验编号SN1900005（水泥）原始记录中缺少安定性沸煮时间信息；试验编号2019-00289（钢筋保护层）原始记录中缺少设备信息、缺少计量单位信息；试验编号2019-01859（后锚固）原始记录中缺少秒表设备编号，缺少加荷速率。 | 缩减能力（门窗三性）） |
| 8 | 河北柏辰建筑工程检测有限公司 | （1）3.2防水材料氯离子含量检测依据的GB/T176 - 2008标准未变更。相关检测设备不满足新标准要求。自2018年11月1日新标准实施后未出具过该参数报告。 （2）4.22019年质量控制计划不符合要求。 （3）6.1①墙体材料抗冻性能检测设备能力不满足要求。至2018年3月起未出具相应报告。 ②混凝土外加剂检测室温度湿度控制不满足相关文件或规范要求。自2018年3月未出过该产品检测报告 ③防水材料氯离子含量相关检测设备不满足新标准要求。自2018年11月1日新标准实施后未出具过该参数报告。 ④现场核查编号为2424、3427、1455的回弹仪ZC3-A率定值不满足规定要求。 （4）7.3建筑节能氧指数和燃烧性能检测后气体未进行管理而直排；环境检测室粉状物料研磨制样设备与环境监测用色谱仪和放射性测定仪在同一房间，对相应参数检测存在影响。 （5）11.1①MN201842混凝土减水剂检测原始记录缺少共页信息；②编号BC201905742《混凝土抗水渗透性能检测报告》原始记录无页码标识，原始记录中试验日期与检测报告检测日期不一致，委托单与检测报告龄期不一致（协议要求龄期28天，实际检测和报告龄期30天）；③编号BC201902468《回弹法检测混凝土强度检测报告》原始记录无审核人签字。 | 缩减能力（墙体材料涉及资质认定能力附表的十一，墙体材料，7冻融，8抗冻性。防水材料资质认定能力附表的八，防水材料，18氯离子含量。外加剂涉及资质认定证书附表，七，外加剂） |
| 9 | 迁安市交通运输局技术质量监督站中心试验室 | 1. GB/T 1499.2-2018（热轧带肋钢筋）中拉伸、弯曲、反向弯曲已由原来的GB/T 228.1-2010、GB/T 232-2010更新为GB/T 28900-2012，机构未进行标准变更； 2. 组织机构图不能清晰标明其管理体系的职责和相互关系； 3. 内审检查表“检查内容”栏未按RB/T214-2017编制， “检查结果记录”无具体内容；管理评审未按RB/T 214-2017规定的规范内容进行输入和输出； 4. 无授权签字人郭振强的岗位资格确认记录； 5. 离心抽提仪缺少排风装置； 6. LX-1压力机 设备使用记录使用时间精确至到10分钟，无法溯源；缺少LQ-18电热鼓风干燥箱使用记录； 7. 沸煮箱放置在土工室未安装排湿装置； 8. 沥青混凝土室环境温度记录，记录时间全部取整为10分钟，数十天的环境温度均为22℃，与实际情况不符； 9. 缺少标准砂期间核查记录； 10. 缺少沥青留样样品唯一性标识； 11．报告编号：J2019050033（水泥）原始记录中凝结时间过程仅记录5个数据，不能复现整个检测过程；报告编号：W2019060115（沥青三大指标检测）原始记录中沥青针入度检测缺少加热、样品状态描述等过程信息。 | 缩减能力（热轧带肋钢筋）） |
| 10 | 唐山海港鑫珏岩土工程勘察有限公司 | 1、2018年10月20日机构租赁了唐山海港开发区港兴公司改造的A区底商楼206-2号，建筑面积220.83平方米，部分主体结构检测设备搬迁未办理变更手续。 2、2019年内部审核计划内审依据为检验检测机构资质认定评审准则不符合体系文件的要求；2018年11月5日实施的内部审核活动，会议签到表无描述会议时间和会议属性；内部审核检查表检查记录内容不完整，不符合项报告无具体的纠正措施，实施内审活动的内审组长马晓艳无内审资格（未参加内审相关培训、机构无任命内审员）；2018年12月14日实施管理评审输入、输出内容不完整；2018年培训计划中有旧体系相关内容。 主体结构检测报告的编号方式不规范。（编号JG－2019-062报告，已于4月18日完成现场检测，至今未出具检测报告)。 3、未配备静力触探探头、十字板剪切试验探头率定用设备；未配备地基基础钻芯法检测用单动双管钻具。无2018年上半年设备出入库记录。 2019年上半年设备出入库记录填写不规范（同一小区，同一设备，不同楼号，领取和归还时间矛盾）。设备编号为493的精密压力表未提供设备使用时的校准证书（报告编号为HGXJ-DJ-2018-004,使用日期为2018年4月18日-2018年4月21日）。 4、报告编号为HGXJ-DJ-2018-001（复合地基承载力）原始记录中缺少试验荷载转换过程计算（承载力－荷载值－油压）;缺少试验标高及承载板下垫层信息描述。 | 缩减主体结构类中，钻芯法检测混凝土抗压强度、结构实体混凝土回弹-钻芯法强度检验两个参数；缩减地基基础（钻芯法检测桩身完整性、钻芯法检测桩底沉渣厚度、钻芯法检测持力层岩土性状、十字板剪切强度和灵敏度、静力触探锥尖阻力、侧壁摩阻力）能力） |
| 11 | 迁西县建业建筑材料检测有限公司 | 1、2019年6月14日出具的2019-06－02250报告，（已打印，尚未发出）加盖过期的CMA标识（有效期至2018年10月13日）。 2、QXJBDL/ZL-2019《质量手册》管理评审章节中管理评审输入不符合RB/T214-2017要求，缺少输出内容。2019年5月10日至11日实施的内部审核活动，内部审核依据不符合体系文件要求，首次会议记录表中日期有误，内部审核检查表检查记录内容不完整，检查表未受控，整改无提供佐证材料；2019年5月24日实施管理评审输入、输出内容不完整，缺少管理评审签到表。 2019年3月12日钢材内部比对试验比对值采用标准值。机构1份监督记录无监督员和监督日期。 3、关硕授权签字人的岗位未经任命;赵红运(检测员)上岗确认记录中缺少实操方面内容。 4、手动钢筋标距仪的自检记录自检规程不一致(自检周期．自检内容及程序），记录无使用设备，数据读取未按规程要求用设备精度示值读取，自检规程无判定规则。 编号为ZXTLX201901406的液压万能试验机(编号1101)校准证书确认记录中缺少检测方法标准及技术指标要求。 万能试验机的期间核查用测力仪不能提供溯源证据。 5、天平室温度测量设备处于非正常状态(未粘贴标识，且不能正常工作)。 6、甲基红出入库台帐无入库信息。蒸馏水无验收记录。 7、钢筋留样室的湿度较大，不利于存放钢筋样品。 8、2019-06-02372（钢筋）记录中重量偏差修约值要求填写错误，页码标识不规范。2019-06-02372（钢筋）委托单与报告中的检测项目不一致。 | 缩减简易土工的密度参数蜡封法 |
| 12 | 河北润成工程检测有限公司 | 1、对授权签字人郭相林未进行岗位确认. 2、节能室未对环境条件进行控制. 3、绝热材料导热系数参比板没有期间核查计划和记录. 4、编号为RC/JG190006检测原始记录中缺少推定强度值计算过程； 编号为RC/JG190006钻芯记录中芯样直径缺少测定过程，缺少芯样修补方式；所用设备信息不全;回弹仪率定记录中率定过程信息不全。 5、原人防工程检测资质未进行补充评审,能力不符合冀人防字(2018)17号文件,缩减参数. | 缩减能力（人防工程检测）） |
| 13 | 石家庄新源建筑工程材料检测有限公司 | 1、二级注册结构工程师何龙军劳动合同2019年5月20日到期. 2、土工最大干密度和最优含水率检测项目缺少重型击实桶,没出过报告. 3、节能室未对环境条件进行控制, 玻璃露点仪试验区域无安全警示标识. 4、样品编号与程序文件规定不符, 标养室混凝土试块缺少样品标识. 5、无分包管理程序 6、编号为XY19040059检测记录中缺少碳化深度测量过程的描述；编号为2019-06-01191砂原始记录表观密度检测中无温度修正系数的描述；编号为XY19040062化学植筋原始记录中缺少化学植筋胶固化时间的信息。 | 缩减能力（土工最大干密度和最优含水率，重型试验）） |
| 14 | 邯郸市建科工程试验检测检测有限公司 | （1）4.22019年监督计划中监督对象不正确 。 （2）5.12018年、2019年无人员外加剂试验能力确认信息。 （3）6.3行星式胶砂搅拌机校准证书缺少叶片与锅底壁间隙信息，计量确认时未比照方法中预期使用要求确认该结果。 （4）6.3WE100B万能试验机校准数据未覆盖混凝土路面砖样品常用数值范围(5kN左右)。 （5）11.1JK201800309水泥标准稠度用水量和凝结时间记录缺少实验过程数据信息。 （6）11.1设备使用记录修改不正确（涂改）。 （7）11.1报告编号为JK201900260《混凝土抗水渗透性能检测报告》试验记录无设备编号（有多台设备）。 （8）11.2JK201800456混凝土路面砖试验记录强度值修约不正确。 （9）11.2JK201800456混凝土路面砖检测报告的标准要求内容与对应标准不一致。 | 缩减能力（外加剂）） |
| 15 | 河北太古工程检测有限公司 | 1、2019年度监督计划只对新取证人员做出监督要求，未对正常关键环节、标准变化及能力验证和比对检验过程做出要求； 2、2019年比对和验证试验计划未给出合格判定条件； 3、因有人员休假及离职，土工试验人员配置与开展的对应检测活动不适应； 4、环刀内部校准记录无试验人、校核人标识，缺少设备及方法信息，无日期及页码标识； 5、土的无侧限抗压强度无试件成型、脱模及养生设备； 6、土工试验样品缺少本公司标识； 7、HBTG/JC-2019-07低应变法检测记录缺少环境条件的描述（是否有振动、电磁干扰），未记录电子数据存储位置； 8、HBTG/JC-2019-07检测报告缺少环境条件的描述（是否有振动、电磁干扰） | （缩减能力土的无侧限抗压强度） |
| 16 | 河北益合交通检测技术有限公司 | 1、2019年质量监督记录计划未体现具体的监督对象和监督的检测项目；人员培训计划中培训内容未体现具体的检测新项目和培训人员范围、授课人和考核方式。质量控制计划未体现预期的质量控制目标、实施和评价方式。 2、未按照RB/T214-201要求对检测人员、授权签字人岗位资格进行确认。 3、混凝土振动台不能正常工作（取消资质认证证书附表170301341212四水泥混凝土.砂浆中：序号36稠度、37表观密度、38凝结时间、39泌水率、42普通水泥配合比设计、43路面水泥混凝土配合比设计。五外加剂）。 水泥胶砂流动度测定仪表面锈蚀严重，无法满足试验要求（取消资质认证证书附表170301341212三水泥中35胶砂流动度和六无机结合料及稳定材料中63粉煤灰需水量比）。 4、证书编号为FEL6823888（水泥胶砂振实台）的校准证书确认依据标准不正确。 5、未建立标准物质台账、无标准物质验收记录。 6、YH/XC20180043地表沉降观测记录中原始数据和签名为打印数据。 7、编号为YH/TRQ20190034钢筋检测报告引用的试验方法标准不正确。 8、报告编号：YH/TRQ20190013水泥或石灰稳定土中灰剂量测定试验（EDTA）中缺少标准曲线信息。 | 缩减 三水泥中35胶砂流动度和六无机结合料及稳定材料中63粉煤灰需水量比。 四水泥混凝土.砂浆中：序号36稠度、37表观密度、38凝结时间、39泌水率、42普通水泥配合比设计、43路面水泥混凝土配合比设计。 五外加剂。） |
| 17 | 保定市科源建材检测有限公司 | 1、JC/T908-2017新标准确认记录中未体现所涉及的试验参数和新旧标准的变化。 2、 2019年质量控制计划未体现具体检测参数及质量控制目标。 3、2019年2月10日的培训记录不能体现具体的培训内容。 4、止水带试验所用的切片设备采用刀片，应使用切片机制样。 5、混凝土抗渗内部校准规程不适用，采用了过期标准GBJ82-85标准。证书编号为CGEL120320192010（胶砂振实台）校准证书确认记录中依据标准不正确。 6、缺少检测混凝土外加剂氯离子含量所需空白硝酸银溶液标定记录。 7、标准物质台账中缺少苯甲酸的信息，无苯甲酸领用信息。 8、样品室无样品领取记录。 9、SY-2019-00520蒸压加气混凝土砌块无样品状态标识。 10、留样室缺少除水泥样品以外的样品处置记录。 11、KY-2019-10615（胶黏剂）缺少制样过程所用的称量设备信息。破坏部位描述“粘结层”不能明确试验后拉伸粘结强度的破坏部位。 12、KY-2019-10769（水泥发泡保温板）报告中出具的干表观密度参数与判定依据标准DB13/T1704-2013的参数名称、试验方法不相符。 13、委托单中对样品状态的描述“正常”不符合对样品状态描述的要求，且与原始记录。检测报告中的描述“粉状、无结块”不相符。 | 缩减第八项外加剂。） |
| 18 | 保定护航建筑工程检测有限公司 | 1、质量监督计划制定不合理。 2、未对质量控制实施结果进行评价。 3、无检测人员、授权签字人的有效岗位资格确认记录。 4、现场未能提供电工套管低温冲击试验仪； 5、未对证书编号为ZS1951155S的水泥胶砂振实台的校准证书进行确认。 6、检测7室(管材)静液压试验仪与简支梁冲击、落锤冲击试验同处一室；对简支梁冲击和落锤冲击试验环境条件控制存在干扰。检测15室导热系数测定仪与建材制品燃烧热值测定装置同处一室，对热值测定装置环境条件控制存在干扰。 7、20190403786（PVC-U）管材样品流转单中样品数量描述吧”6根“不能明确描述样品数量。缺少样品流转到检测室时对样品状态的描述，依据标准与委托单不一致，检验状态只勾了”已检“不能反映样品流转过程。 8、编号为20190504137水泥试验原始记录信息不全，无法再现检测过程；编号为20190506233钢筋反复弯曲试验缺少试验必须的烘箱信息等。 | 缩减电工套管及配件中“抗冲击性能”参数。） |
| 19 | 保定市恒利建筑材料检测有限公司 | 2019年的监督记录无明确的监督对象；2018年度的管理评审缺少输入、输出内容，未按公司体系文件要求实施管理评审。 缺少2019年度的检测人员岗位资格的有效能力确认记录。 雷氏夹测定仪精度不满足标准要求；检测砂浆透水压力比用砂浆渗透仪无法正常使用。 缺少YP10002天平的运转记录。 高温电阻炉未检定/校准；对测字18111205号WDW-100万能试验机证书确认：缺少评价结果和过程。 土工室缺少（20±5）℃的温度调控措施；烘箱放在此室试验互相干扰。 标准物质台账没有记录基准水泥、标准砂、GSB标准粉。 委托编号为2019-00585 HRB400E的钢筋原材检验原始记录中：屈服强度、抗拉强度数据修约不符合标准要求，反向弯曲性能缺少正弯90°，反弯20°的过程（只记录总的结果）、人工时效的检测过程。 委托编号为2019-00585 HRB400E的钢筋原材检测任务通知单缺少检测方法和判定标准要求。 2019年的监督记录无明确的监督对象；2018年度的管理评审缺少输入、输出内容，未按公司体系文件要求实施管理评审。 | （缩减能力砂浆透水压力） |
| 20 | 河北军成工程检测有限公司 | 1、管理手册中规定“管理评审通常12个月一次”,程序文件中规定“管理评审应至少每年组织一次”不一致,2019年管理评审计划中未规定日期. 2019年质量控制计划中未包括外部质量控制内容。 2、赵雅慧(二级结构师)档案中无退休证复印件。毛华授权签字人岗位资格未确认。 3、电液式万能试验机WE校准证书确认记录中未进行数据分析（分析后符合标准要求）;配比室震实台、钢筋反复弯曲试验机未固定;水泥胶砂振实台底座高度不满足标准要求。 4、化学试剂出入库登记中未记录盐酸领用用途。 编号为河北军成检字（2018）第0005号主体结构检测钻芯法检测原始记录中缺少芯样垂直度、平整度、修补方式、是否含有钢筋、混凝土成型日期、混凝土破型日期的信息；设备出入库记录中缺少回弹仪率定过程信息。 编号为河北军成检字（2018）第00024检测委托单缺少抗拔承载力检验值、锚固方式、破坏形式、施工时间、钻孔直径、钻孔深度等信息；记录中缺少加载方式、破坏形式、委托日期的信息。 5、编号为河北军成检字（2018）第00024植筋锚固承载力检测报告中检测结论描述不准确;编号为河北军成检字（2018）第00079号报告中存在鉴定标准《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB50292-2015),报告中保护层厚度未对大于偏差值1.5倍进行判定的描述。 6、原人防工程检测资质未进行补充评审,能力不符合冀人防字(2018)17号文件,缩减参数 | （缩减能力人防工程） |
| 21 | 衡水市建设工程质量检测中心 | 1. 公示的营业执照、资质证书未更新，为过期复印件。承诺书、检测流程及设备操作规程等上墙公示内容未受控。 2. 试验编号JZ20190016的复合地基静载荷试验监督记录中无监督结果及结论。 3. 设备编号4-017导热系数测定仪期间核查记录中无核查依据标准、无核查过程数据信息；设备编号801基桩动测仪《仪器设备使用记录表》中使用日期7月15日、7月18日、7月22日，无设备使用情况的记录信息；设备编号7-053一体式钢筋扫描仪自2019年4月23日后未填写《仪器设备使用记录表》；编号7-039数字回弹仪未按标准要求的半年检定周期，设备状态标识中为一年，且该标识至于外包装箱，检定证书确认未按检测标准的要求进行；水泥凝结时间测定试针明显弯曲变形；混凝土试模无受控标识，未进行内部校准；水泥混凝土室试验用拌合钢板尺寸不符合规范要求；无无机结合料稳定材料无侧限抗压强度试验用设备；火焰光度计无通风设施；沥青室闪点仪无防风屏； 无符合《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005要求的压碎指标测定仪；负压筛未进行检定/校准；钢筋反向弯曲装置未配备角度尺；沥青混合料马歇尔试模数量不满足沥青混合料配合比设计的需求。 4. 门窗角强度检测仪缺少相对湿度控制措施；节能材料检测室无恒温恒湿控制装置；电料室燃烧试验仪丙烷气体箱无标识，无通风装置；墙体材料室水泥沸煮箱紧邻天平，影响天平的稳定性；材料三室有环境温湿度记录，无湿度控制措施装置；高温炉电源直接与电源主线相接，无控制措施，且电源线搭接杂乱，存在用电安全隐患。 5. 化学室蒸馏水无标识；药品台账中未记录实际药品数量，只登记瓶数，药品发放人李阳不是药品管理员； 理化分析室无急救药品箱，药品柜腐蚀严重且无通风措施；无外加剂氯离子试验用微量滴定管；无比表面积测定仪标定用水银，比表面积测定仪配件锈蚀严重； 化学分析室药品柜内堆放杂物，无单独的药品柜，亚甲蓝标准溶液标识过期（有效期2017年7月17日）； 无化学溶液标定记录。 6. 样品台账中无具体样品数量；钢筋原材试样端部未磨平；样品室钢筋样品无细分号；编号HJ1903845钢筋样品有明显锈蚀，样品台账中记录样品状态为“无锈蚀”；钢筋不合格台账中2018年9月4号至11月14号样品未注明处理方式；样品标识卡无样品接收日期。 7. 报告编号20190513001石子：报告中依据标准错误，针片状颗粒含量试验方法错误，压碎值试验取样数量不符合规范要求；报告编号20190606003沥青混合料最佳沥青用量：委托单缺少试验信息（沥青种类、道路等级、气候分区、矿料密度），试验记录中无最佳沥青用量确定过程数据，只有最终结果；报告编号20190417003水稳碎石配合比：委托单无样品信息、设计压实度，记录中无试件含水量测定数据，依据标准JTG F80/1-2107错误，报告中只有水泥碎石的比例，无其他数据；报告编号B0018005870外加剂记录中减水率、含气量只有试验结果，无过程数据；试件无成型日期时间，无试件尺寸，报告结论未明确依据标准的要求；报告编号B018060839马歇尔稳定度：委托单无沥青种类、矿料比例、沥青比重、设计沥青含量信息，记录中设备无编号，理论最大相对密度取值错误； 试验编号XG1900024、XG1800041、XG1900017、XG1900041四份砂试验记录均无审核人签字；现场发现编号KS1900312抗渗试验过程中设备设定压力为0.4MPa，但设备显示实测压力为0.12MPa，试验记录中无相关信息；编号JG20190085主体结构抽测试验记录中保护层厚度检测部位与委托要求不符，使用游标卡尺测量碳化深度，不符合检测标准要求；编号JG20190074植筋锚固力试验记录中未记录具体加荷时间及实测荷载值，无单个试件检测结果判定，无代表批量；编号JZ20180108基桩检测记录中无所用仪器设备受控编号，无现场环境条件描述。 | 缩减无机结合料稳定材料无侧限抗压强度、无机结合料稳定材料组成设计、集料压碎值无检测设备，沥青混合料配合比设计能力 |
| 22 | 怀来县秉正建设检测有限责任公司 | 一、GB/T6111-2018未做标准变更（未使用）。二、1. 上墙文件编号和管理手册编号不一致；管理手册缺少人员一栏表。2. 2019年管理评审计划未按照RB/T214-2017标准输入。3. 2019年3月份的监督没有填写“检验检测日常监督记录”。三、5.4体系文件缺少授权签字人笔迹签字识别信息。四、1、全自动恒应力压力试验机校准证书未进行有效确认。2、混凝土坍落度实验用底板不符合标准要求。3、砂浆搅拌机不符合标准要求（建议减项:4.4配合比设计）。五、配比室无湿度控制措施。六、无2019年标准物质的期间核查计划。七、1、管材检测室进出需穿过水泥留样室，水泥留样室不独立。水泥留样桶里的水泥未密封。2、样品间堆放了杂物。八、1、Cn201900001水泥原始记录未记录各参数的检测时间及具体的样品调节时间，未记录标稠用水量所用样品用量；荷载单位“KN”书写错误。2、Cn201900001水泥原始记录委托单、流转单、记录、报告的信息不一致。3、Cs201900001砂试验原始记录委托单、流转单、记录、报告的信息不一致。 | 缩减4.4配合比设计能力 |
| 23 | 张家口市公路工程试验检测中心 | 一、二水泥-43氯离子参数设备不满足2018.11.1标准变更后要求，建议删除此参数（自2018.11.1后未出具报告）。二、2019年监督计划未覆盖业务室。三、2019年内审检查表技术负责人检查结果记录描述简单，未针对技术负责人的岗位职责详细描述。四、授权签字人高杰人员档案中上岗证与人员能力确认表不匹配。五、JM-IV型磨耗仪放在交安室（外携设备室）。六、水泥胶砂搅拌机设备使用记录无开关机时间。七、化学室无温度控制设施。八、1、编号为201905SN0451水泥试验原始记录中标稠用水量加水量记录未精确到0.5mL。2、统一编号为2019-0260钢绞线试验委托单中未约定检测依据。 3、委托编号为2019050802粉煤灰样品流转单上使用标准GB/T176-2008为作废标准。4、报告编号为XC201805207混凝土盖板报告中碳化深度数值修约不正确。 | 缩减水泥-43氯离子参数能力 |
| 24 | 丰宁永安工程检测有限公司 | （一）1.质量监督计划考核内容只是勾选，未对过程进行描述，评价内容过于简单，缺乏实际内容。2.人员培训计划、内容简单，考核评价缺少有效内容，无法体现培训效果。（二）未对检测人员、授权签字人进行岗位资格的有效确认。（三）该机构现场无人员具备氧指数操作能力。（四）无混凝土试块用钢质试模。（五）WDW-20电子万能试验机的校准证书未进行有效确认。（六）1.烘箱放置在管材室对其它试验环境温度有干扰。角强度试验机试验环境相对湿度缺少有效控制措施。2.水泥室未安装湿度控制设施。（七）未建立标准物质和化学试剂的台帐以及领用登记台帐，标准物质无期间核查计划及记录。（八）样品间管材样品无样品流转标识。（九）1.W190608677砂浆配合比原始记录中表观密度、含水率数据无法溯源。2.W190401022水泥试验记录中加水量数据不正确（应该修约到0.5，原始数据为0.1），凝结时间试验无法溯源（未能重现凝结过程），胶砂试验无称量数据。3.W190401217砂子物理试验记录中泥块含量烘干后质量无数据。 | 缩减氧指数、混凝土试块相应的能力） |
| 25 | 河北兴沧工程检测技术有限公司 | 1、GB/T18046-2017、GB/T176-2017检验检测标准未及时办理了变更。 2、混凝土振动台不符合GB/T50080-2016的标准要求。 3、型号WAW-300B编号180201微机控制电液伺服万能试验机的检定证书、型号JYE-300B编号170254电脑恒应力抗折抗压试验机的检定证书部分内容未进行有效确认。 4、标准水泥缺少验收、领用台账，期间核查计划中每12个月核查一次的时间间隔不合理。 5、留置样品处理台账缺少批准人签字确认。 6、WTD-2019-CJL- 0002委托协议书中送样人未签字确认；JL-2019-GJJ-0048（钢筋原材）原始记录中，反向弯曲试验未记录温度和时长。 | 混凝土振动台不符合GB/T50080-2016的标准要求，缩减相关检验能力 |
| 26 | 沧州昊海水利工程质量检测有限公司 | 1、质量手册中缺少公司管理层的任命文件。 2、监督记录无具体监督试验编号及项目；2019年未按照质量控制计划进行有效实施，培训计划中新标准及变更标准的宣贯未实施，内审记录为机打。 3、混凝土室用NL-1振动台无保证混凝土试模振动过程中松动位移的固定装置。 4、NL-1混凝土振动台校准证书振幅不符合GB/T 50080-2016标准要求；NL-1混凝土振动台校准结果确认表内容未对必要的指标进行确认。 5、火焰光度计用液化气钢瓶未加以固定。 6、样品间出入库登记台账（表）中，样品出入库数量栏目未填写。 7、WT201903-00775委托单缺少方法标准，报告依据的标准错误；WT201906-03100 C30W4F150混凝土配合比计算过程缺少用水量的调整，缺少成型试块的信息；WT201904-01323（蒸压加气混凝土气块）缺少试验后试件恒质过程记录，试件尺寸量测数据与所用仪器精度不一致；编号SXZ201906-00011混凝土实心砖未记录养护环境。 | NL-1混凝土振动台振幅不符合GB/T 50080-2016标准要求，建议缩减有关检验检测能力。 |
| 27 | 定州华瑞建筑工程试验检测有限公司 | 1、2019年2月22日进行内审，内审检查表中对综合办公室的内审包含了原始记录等条款检查内容，而在管理手册中该职责属于检测室，在检测室的内审检查中未包含原始记录等条款的检查内容。 2、内审检查表中的检查记录及结果栏对人员、设备、记录等的检查缺少具体的检查对象，均使用“查看相关记录符合要求”。 3、未对s192-32-1李氏比重瓶， s192-13-1量筒及s192-20酸式滴定管、为S115电子万能试验机500N压力传感器校准结果是否满足标准要求进行确认。 4、蒸压加气混凝土砌块抗压强度结束后含水率检测用鼓风干燥箱未登记使用记录。 5、化学分析室的排风设施为墙上安装的小排风扇，无法有效排放气体。 6、留样室防水卷材留样台账信息与样品流转单信息不一致。 7、混凝土抗压试块委托样品上无分组编号和单个样品编号。 8、检验原始记录4546于2018-08-01使用了编号s171电子天平，操作人未在设备使用记录上签字。 9、编号2019-04-001584防水卷材、2019-05-003614水性聚氨酯防水涂料等检验报告首页中均缺少样品数量的描述记录，但该公司的《检验报告编制规范作业指导书》DHJZY01-17-2019中3.2.10条款中对此有要求。 10、2019-05-002932绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料、2019-05-003610一般用途单芯硬导体无护套电线的技术服务协议委托日分别为2019-5-4、2019-5-13，受理日期分别为2019-5-5、2019-5-14，不一致，经查造成的原因为委托日期是送样人在送样之前填写委托单的日期，受理日期是实验室接受委托及样品的日期。 11、2019-05-003610一般用途单芯硬导体无护套电线的首页检测日期为2019-5-15，原始记录各项目的的检验日期为2019-5-15至2019-5-17，不一致，经查实验室在报告中体现的是开始检验日期。 12、2019-06-005501混凝土抗渗试验：检验报告中将“设计压力”描述为“最大水压力”，原始记录中进行至0.9MPa8h未透水后结束试验，但不是最大水压力。 13、2019-05-004465 SBS防水卷材不透水性方法偏离“0.3MPa 120Min不透水”已在报告中进行了备注，但检验结果描述为“＞120Min无透水”。 14、2019-03-000953高分子防水卷材委托单中执行GB/T18173.1-2012产品标准，未对拉伸强度和拉断伸长率加以“常温”限制，实验室无高低温拉力验机设备，未出具过报告，建议缩小能力范围：资质证书附表12.6中的第四项增加限制项“仅测常温状态的拉伸试验”。委托单中样品数量为1组，无具体检验样品数量。2019-05-003870钢筋委托单中8根样品未描述长度。 15、2019-05-003614防水涂料固体含量称样量标准要求10g±1g，采用高精度天平两次平行试验为8.8499g和8.6180g，称样误差超过要求，修约后满足要求，未造成结果偏离。 16、2019-05-004387建筑外窗报告结论中按标准附加的示例气密性只按正压和负压进行了定级，标准条款要求对气密性进行综合定级。 17、2018-06-002433水泥委托单、原始记录、报告首页将检验依据GB175-2007误填写为GB/T175-2007，检验结论处填写正确。 18、2019-05-000953高分子增强防水卷材，伸长率大于600%后重新试验，未将第一个试验的数据去掉，结果取中值，结果未造成影响。 | 缩减拉伸强度和拉断伸长率“常温”能力 |
| 28 | 河北省水利水电勘测设计研究院检测试验中心 | 1. DL/T5152-2001水工混凝土水质分析试验规程已于2018年3月1日实施新规范未做变更（未出报告）。 2. 2019年度监督计划未针对全部检测人员制定。 3. （1）编号JC-04基桩低应变检测仪的2018.10.14出库记录无设备管理员签字标识。（2）缺少JTGE40-2007用击实仪、液塑限仪100g锥；未见土工回弹模量法用路强仪、承载板。（3）颗粒分析用量筒未按JTGE40 - 2007验收；杠杆压力仪未校准百分表（以上均未出报告）。机构提出涉及的参数删除申请。 4. 土工合成材料室恒温恒湿控制设施为空调、加湿器、排风扇控制。 5. 标准物质无期间核查计划及记录。 6. （1）编号2018-JC012(低应变)原始记录无所用低应变仪编号信息，未说明电子采集数据存储路径，未对桩检测面做状态描述。（2）编号2019 -JC002(静载)原始记录未说明所用静载仪、传感器、张拉机的编号信息，未反映置换率值，无加载方式。（3）编号2019084土样原始记录中描述记录未填写页码、第6-12页描述者未签名，化学滴定只有消耗量未记录初终读数，颗粒分析试验中采用六偏磷酸钠分散剂未记录确认的依据（pH值）。 | 缩减JTGE40-2007用击实仪、液塑限仪100g锥；土工回弹模量法用路强仪、承载板；杠杆压力仪未校准百分表等对应的项目 |
| 29 | 廊坊市阳光建设工程质量检测有限公司 | 1、检测人员资格确认均为“经考核”但未明确具体的考核方式。2、编号为YG1906030531、1906030532、1906030537、1906030538的弯沉检测报告显示，其检测日期均为2019年6月3 日，查其设备使用记录无相应编号。3、LFY-641型单根电线电缆火焰垂直燃烧测试仪（出厂编号15143），在2018年3月15日至2019年3月14日校准周期内，其校准的参数为气体流量，未对夹具间距离、喷灯与夹具轴线夹角等参数进行校准。4、设备编号YG-YQ-1170（砼回弹仪）校准证书确认记录仅有率定值，未有效确认。5、丙烷气瓶柜缺少联动排放装置。6、标准物质台账未校准门窗气密性标准板进行登记。7、编号为KGCZ19070037（单极开关）、KGCZ19070040（双极开关）样品只有四个（要求6个），不符合标准要求。8、委托编号为W1905026593（地基土静载）的检测原始记录中缺少压力表与荷载值的关系方程，缺少地层厚度情况描述。9、试验编号GSY190400001(水泥)环境湿度单位为%，应为%RH。10、报告编号YG1904010823（钢筋），反向弯曲“标准要求”栏为“无裂纹”，未按标准规范要求描述。11、委托编号为1901001497的主体结构检测过程中（回弹），采用了专用测强曲线，但在委托单中，缺少相关确认信息。 | 缩减能力弯沉仪和单根电线电缆火焰垂直燃烧测试仪对应的参数 |
| 30 | 河北金涛建设工程质量检测有限公司 | 1、转版后的管理体系文件于2018年11月20日实施，但在2018年12月28日的管理评审中并未提及相关内容及事项。2、外携仪器设备使用登记表中记录中，未记录出入库的具体时间。3、混凝土回弹仪的校准证书的确认过程中，只对其钢砧率定值进行了确认，但未对其弹击杆的端部球面半径等内容进行确认。4、统一编号为JSJ-2019-02803的钢结构无损探伤的委托单中，未明确相应的评定标准。5、出厂编号1803439（砼抗渗仪）使用记录有涂改现象。6、未制定标准物质期间核查计划。7、现场查看样品室内两组同一厂家和批号的格宾网，将两个样品标识放置在一组样品上。8、样品室中在检的膨润土防水毯缺少样品标识；水泥室中在检区的水泥样品标识状态为“待检”.9、查看仪器设备的使用记录，其编号为1803440的混凝土抗渗仪，开机时间为7月16日，7月17日上午11时查看现场发现，其已加压至0.4MPa,其加压过程不符合相关标准要求。 | 缩减混凝土抗渗仪相关能力参数 |
| 31 | 邯郸市伟泰公路工程试验检测中心 | 3、未报2018年年度报告。 5、缺少对内审员、监督员、授权签字人等岗位资格确认；体系文件中无授权签字人及授权领域。 6、KRZD-1振动压实仪与LD127-Ⅱ型路面材料试验仪相邻安装，有不利影响；DF-100B沥青混合料稳定度测定仪人员操作空间不满足正常使用要求；水泥细度筛破损，无法正常使用；编号ZCLX190315042号HLM-3S沥青混合料理论最大相对密度仪校准证书中击锤重量、击锤高度、金属圆筒直径为设备不具备结构，机构确认中未能有效识别。 8、2018年标准砂缺少采购申请、验收记录，使用记录中缺少数量、批号；化学试剂出入库记录中无批号、数量。 11、样品编号2018JL00014矿粉于2018年8月10日进行塑性指数试验使用的土壤筛使用记录未填写；样品编号2018LQ00005道路石油沥青、样品编号2018LQ00004沥青混合料检验报告、原始记录、设备使用记录、试验室承接试验台帐中李现伟签字笔体不一致；签发日期2019年1月6日，编号为JS201901001的热轧带肋钢筋检验报告检验依据标准GB/T28900-2012, 机构简易扩项通过日期为2019年5月31日（机构解释2019年5月15日市局组织的检查中发现GB/T28900 -2012标准未进行扩项后，机构于2019年5月23日申报扩项，2019年5月31日获得批准）。 | 缩减能力，第八类沥青及沥青混合料中72标准黏度和第二类集料中17棱角性。 |
| 32 | 邯郸市宝正建筑工程质量检测有限公司 | 5、缺少授权签字人、技术负责人等人员资格的确认。 6、缺少土工灌水法密度测试仪、砂浆凝结时间测定仪、JTG140-2007击实桶、钢结构厚型涂层厚度检测仪、50牛米扭矩扳手；HC-U82混凝土超声波检测仪已停用，未履行停用手续；HC-MD60锚定拉拔仪支脚间距不满足标准要求；XT2505D探伤仪未校准。 火焰光度计旁没有灭火器；QJ57P直流电阻电桥与HW-X恒温水域同处一室，有不利影响；射线检测用暗室不满足要求。 7、火焰光度计旁没有灭火器；QJ57P直流电阻电桥与HW-X恒温水域同处一室，有不利影响；射线检测用暗室不满足要求。 8、准物质缺少验收记录、使用记录、期间核查计划及记录。 10、样品流转记录缺少接样人与检验人交接记录。 11、检验报告的检验结论未针对所检样品下结论，声明中缺少检验结果仅适用于样品的内容；编号0601089号砌块原始记录密度计量单位书写不正确。 | 缩减能力，销减第二类砂浆12凝结时间、第四类土工25密度中的J TG140-2007/T0110-1993灌水法、第九类钢结构71射线检测 |
| 33 | 邯郸市德忠建筑工程检测有限公司 | 3、GB/T23457-2017标准未履行变更手续。 5、缺少检验检测人员不同时在两个检测机构从业的承诺；缺少技术负责人、提出意见和解释人员、内审员、监督员资格的确认。 6、JD-2角强度试验仪放置不平稳，不符合实验要求；W2Z-1建材燃烧热值装置软件到期，无法正常使用；缺少拉伸粘结强度用U型夹具、管材壁厚测试仪、灌砂仪；HC-MD60锚钉拉拔仪支脚间距不满足要求；SH-V5锚固承载力检测用拉拔仪、HYE-300B-D微机电液伺服压力试验机校准未覆盖常用工作点；电工套管抗压性能用WDW-20D电子万能试验机软件无持荷功能；XJJ-50冲击试验机安装基础高度不足，不利于操作；箱式电阻炉放置在库房。 7、火焰光度计旁缺少灭火器；2小时稠度损失率环境条件不符合标准要求；水泥养护箱无水温测试记录；JF-3氧指数测定仪、RSJ-I保温材料燃烧性能试验机与WBR-1建材不燃性试验装置同处一室，有不利影响；单体燃烧样品状态调节场所面积不便于试验；比表面积试验场所无湿度控制措施；单体燃烧试验场所未配置灭火器，无温度控制措施。 8、单体燃烧试验用硅酸钙板无验收及使用记录。 11、委托编号W19000866报告中计量单位书写错误，未报出基材滑移与破坏情况，第二列持荷2min前荷载值应为持荷2min后荷载值，原始记录中没有设备唯一性编号、检测地址、钢筋型号、植筋日期信息；DJ19060002击实试验记录缺少加水闷料时间、加水量计算数据等信息，曲线不准确，结论取值有误。 | 缩减能力，第十三类140拉伸粘结强度中JGJ144-2004/附录A.8、142锚栓抗拉承载力标准值中JG/T366-2012/附录B；第十一类93管材规格尺寸中壁厚；第六类土工57密度GB/T50123- 1999/5.4；第七类59稠度损失率GB/T 25181-2010/附录A） |
| 34 | 邯郸市中实建设工程质量检测有限公司 | 5、缺少对安全质量监督员岗位的资格确认。 6、无管材壁厚测试仪；HT-225一体式混凝土回弹仪未进行软件确认；YZ20190926号校准证书确认记录无确认依据、结论不明确，要求指标≤1%错误，应为＜2%；导热系数仪修正系数缺少溯源记录；缺少10mm以下弯曲压头，抽查未见相关报告；水泥室跳桌表面有锈蚀，不光滑平整。 7、单体燃烧试验场所灭火器配置数量不足；不燃性试验场所未配置灭火器；GCJY3-110C管材耐压检测仪与JCS15简支梁冲击试验机同处一室，有不利影响；单体燃烧样品状态调节场所面积不便于试验；雷氏沸煮箱等设备放置于过道，不满足管理要求。 8、化学分析用蒸馏水无验收记录，存放酚酞试剂的冰箱未双控管理；缺少标准砂、苯甲酸的验收记录、使用记录、期间核查计划及记录；标准物质台账无批号、批量等信息。 10、样品间与客户接样室混用，不能保证独立、安全性；样品流转台账缺少样品名称、数量、流转日期；缺少钢筋、试块样品处置记录。 11、编号201901518号原始记录静液压试验无破坏位置、试验介质及有效性判断过程；纵向回缩率试验无计算公式、检验用设备中缺少数显游标卡尺、设备均无唯一性编号；编号201901911号原始记录中缺少测孔直径、测孔深度；编号201912895的报告未针对所检样品下结论，报告声明中缺少检验结果仅适用于样品的内容；编号201919880钢筋焊接记录少使用设备名称、断口位置信息；标养室缺少环境监控记录。 13、现场钢筋盲样考核，断后伸长率、最大力总伸长率不满意。 | 缩减能力，十五给排水管材2尺寸测量（壁厚） |
| 35 | 邯郸市正华建筑工程检测有限公司 | 5、缺少对内审员、监督员、提出意见和解释人员资格的确认。 6、4楼仪器设备库房与档案室混用，千斤顶库房（平房）内存放其他杂物，不利于设备和档案管理；编号H2018-264SH-50T锚杆拉力计确认记录缺少确认依据，结论未明确适用的检验能力。 10、因未设置样品间，销减地基基础项目中钻芯法检测灌注桩桩长、桩底沉渣厚度、持力层岩土性状以及钻芯法检测水泥土桩桩长、均匀性、持力层岩土性状的检验能力。 | 缩减能力，地基基础项目中钻芯法检测灌注桩桩长、桩底沉渣厚度、持力层岩土性状以及钻芯法检测水泥土桩桩长、均匀性、持力层岩土性状的检验能力 |
| 36 | 成安县绿园建筑工程质量检测有限公司 | 3、2019年度监督检查自查表未报。 6、缺少钢筋弯曲试验用6mm弯头；LX20191389校准证书确认记录依据错误；设备自校记录均缺少确认依据、使用计量器具名称、唯一性编号、校准结论、有效期等信息。 7、火焰光度计所在试验室未放置灭火器。 8、水泥标准砂、化学分析用蒸馏水无采购验收记录，标准物质台账缺少批号、生产日期、库存量等信息。 11、编号LY201800026钢筋报告未针对样品下结论，缺少检验结果仅适用于样品的描述；编号LY201800374环刀土密度记录缺少烘干时间、温度等信息。 | 缩减能力，第二类钢材12弯曲6mm HPB300钢筋） |
| 37 | 南宫市泰鑫建工检测有限责任公司 | 1、 4.2 (1)2019年内审报告中内部审核检查表（按要素）所有符合的要素均未描述检查内容，只有√，不可追 溯。内部审核及整改均在2019年1月10日完成。(2)2019年管理评审计划由公司法人批准，由质量负责人主持，未覆盖RB/T 214-2017标准要求的输入及输出的全部内容。 2、 4.3 (1)2018年、2019年质量控制计划均只包含了钢筋力学性能、门窗气密性、防水涂料的拉伸强度、断裂伸长率几个参数，不能覆盖所从事的检测工作。(2)上墙文件“砂、石室管理制度”等作废。 3、 5.2 (1)授权签字人郑占威高级工程师，全部参数。郑锐，工程师，授权签字范围不包括门窗检测，门窗检测领域只有一个授权签字人。 (2)技术负责人、授权签字人郑占威2006年11月获得建筑工程高级工程师职称，工作单位为邢台市南宫市建设局，郑占威的技术人员个人履历表中工作经历一栏写明该人员2003年7月至今在南宫市泰鑫建工检测有限责任公司工作。两处描述不一致。 4、 6.1 (1)JGJ/T27-2014标准规定的弯曲试验机处于故障状态,且未安装在操作间。 (2)缺少混凝土拌合物试验用钢板。 5、 6.2 (1)土工室型号JM2003电子天平无仪器使用记录。(2)抽查土工击实（编号DJ19050031）试验无对应的烘箱（设备编号TQ174）使用记录资料；该烘箱上校核用温度计无设备状态标识。 (3)力学室100cm钢板尺无设备状态标识。(4)统一编号YQ017的土工击实仪设备档案中，设备履历表无2016年度及以后的设备校准信息。 6、 7.2 (1)水泥28d试件水箱放置在恒温恒湿室，但未具体监控每个水箱的水温。(2)力学室、天平室无环境条件监控记录 (3)水泥室内放置负压筛析仪，室内环境条件影响该设备正常使用。 7、 7.3 (1)存档资料随意堆放在留样室，无法保证档案的安全存放。(2)管材室未设立待检区、已检区。 8、 8.1 硝酸银标液过期（2015.12.9配制）未处置。 9、 8.3 未见标准物质的期间核查计划及记录。 10、 10.1 没有独立的样品间。 11、 10.2 (1)样品流转单（检验任务通知单）中没有样品状态信息及验后样品处置的约定；2018年存档资料中均未见流转单。(2)现场钢筋的标识中无检验项目，且未一一标识；验后钢筋无任何标识。 14、 10.3 (1)水泥留样桶中无样品标示卡；桶上的标示卡中留样日期、有效期信息不明确。(2)留样室水泥留样无处置记录信息。 12、 11.1 (1)抽查水泥室2019.3.6的编号20190106的胶砂试件成型时间为9:45,该试件3d破型时间为8:55，不符合规程要求。(2)试验编号GJ19040374的HRB400E钢筋原材检测记录中弯曲压头直径125mm错误。 13 11.3 (1)抽查水泥室2019.3.6的编号20190106的胶砂试件成型时间为9:45,该试件3d破型时间为8:55，不符合规程要求。 (2)试验编号GJ19040374的HRB400E钢筋原材检测记录中弯曲压头直径125mm错误。 | 缩减能力钢材弯曲性能参数。 |
| 38 | 邢台市宇洁建筑工程检测有限责任公司 | 1、1.1 （1）机构位于内丘县住房和城乡建设局院内，无机构名称标志。（2）该机构与内丘县住房和城乡建设局房屋租赁合同中租赁面积为314.65平米，现实际使用的房屋为二层北面四间房（与局机关混用），一层两间房（与内丘县建设工程检测有限公司混用），面积不足314.65平米。 2、4.3 只提供了2019年内审报告，内审依据为检验检测机构资质认定评审准则，检查条款与RB/T 214-2017不对应。 3、5.1授权签字人杨靖国，2000年毕业于中共河北省委党校，函授，本科学历。1998年取得实验测试分析高级工程师资格。 4、6.1 （1）现场检查发现FA1104A分析天平、101-1A烘箱、7320G可见分光光度计等设备均于2019.7.5校准过期。（2）101-1A烘箱无校核用温度计。（3）GC112A气象色谱仪软件保存的2019年度谱图电子数据显示检测日期错误（抽查XTYJ-2019-S003的委托任务检测时间为2019.1.13，电子数据为2010.9.15） 5、 6.3 操作台上有约20余只移液管，但仅11支有证书。 6、 6.4 气相色谱仪、大气采样仪无塞滴定管等30余台仪器于2019年7月5日到期，但未见到校准证书。台帐上最后一份报告（2）盐酸溶液、是2019年6月18日。 7、 7.3 （1）未见化学废液桶。氨吸收原液标签上未填写有效期信息。 8、 8.1 操作室内放置的2019.4.12配置的盐酸溶液无“有效期、复标人”等信息。该标液配制记录不符合GB/T601-2016要求。 9、 8.3 未见标准物质的期间核查计划及记录。 10、10.2化学室内存放的蒸馏水无任何标识。 | 缩减能力基层与胶粘剂的拉伸粘结强度等7个节能参数 |
| 39 | 宁晋县安泰工程检测有限公司 | 1、3.4 (1)2018年7月对检验标准进行查新，对变更的检验检测标准等已办理了变更手续。之后至今未进行标准查 新。GB/T 176-2008、GB/T 18046-2008作废标准未进行变更。 2、4.3 (1)上墙文件公正性声明、邢台市检验检测机构从业承诺书等为作废的受控编号。 3、5.3 (1)未对技术负责人、质量负责人、授权签字人岗位资格进行岗位确认。 4、6.1 (1)没有干养箱，不能检外加剂限制膨胀率及28d收缩率比参数。(2)千分之一天平放置在防水材料操作间。 5、7.1 (1)防水材料室无湿度控制设施,无环境条件监控记录；砼室室内环境记录中无相对湿度信息，无调湿设备。 6、7.3 (1)一个档案室放置杂物和服务器，另一间还兼做办公室，无法保证档案材料的安全存放。 (2)水泥室放置负压筛析仪，环境条件影响设备正常使用。 7、8.1 (1)化学药品台帐为2016年，无最新的台帐；标准物质台帐中无粉煤灰细度用标准粉，现场标准粉已过期（2016年4月出厂，有效期36个月）. (2)样品室放置的基准水泥已过期未处置。 8、8.3 (1)未见标准物质的期间核查计划及记录。 9、10.1 (1)没有独立的样品间，不符合样品管理要求。 10、 10.2 (1)未见样品流转单，样品流转表中只有检测人员签字，无法体现流转。 11、 10.3 (1)留样室堆积、存放很多杂物，且无环境条件的控制设施； (2)留样室水泥（H7等）在检毕后留样，留样程序不正确。 (3)抽查2019年6月29日的B1886、B1887号检毕样品无留样。 12、 11.1 (1)委托编号W19040250的砼配合比试验记录中无室内湿度条件记录，无砼试件破型加荷速率信息。(2)委托编号W190503328的水泥原材试验记录中无3d、28d强度破型具体时间信息。 13、 11.2 (1)B1807050146抗渗报告结论为达到P6抗渗等级，实际检测0.7MPa全部未渗水，所以检测结论与实际结果不符。 14、 11.3 (1)B180705095（石子）委托单中有压碎值标、堆积密度、紧密密度，记录中无压碎指标数据，所用设备中有，报告中无压碎值标、堆积密度、紧密密度结果。 (2)B180705093水泥委托单中无具体试验方法，无样品数量；报告中无样品数量及代表数量，无检验方法。(3)所有报告声明中检验专用章与实际用章名称不一致，未声明仅对来样负责 | 缩减能力外加剂的限制膨胀率及28d收缩率比参数。 |
| 40 | 沙河广厦建筑工程质量检测有限公司 | 1、 4.3 (1)业务大厅公正性声明为2015年发布，未改版。 (2)新版体系文件2018年9月1日实施。2018年10月管理评审依据为：检验检测机构资质认定评审准则，输入输出内容中也均未体现体系改版的信息。(3)墙体材料室在用“混凝土实心砖、蒸压加气混凝土砌块”两本标准复印件未受控。 2、 5.2 (1)授权签字人罗小丽人员档案中无人员履历表，在其工作及经历证明中显示2004年5月至今在沙河市广厦建设工程质量检测有限公司工作。但在职称评定表中取得工程师职称的时间为2010年11月，当时的工作单位是沙河市建设局，二者不一致。 3、 5.3 (1)李伟岗位确认表未对技术负责人、授权签字人岗位进行确认。罗小丽岗位确认表未对授权签字人岗位进行确认。(2)使用功能、门窗领域只有李伟一个授权签字人。 4、 6.1 (1)缺少外加剂收缩率比用比长仪。(2)防水材料可溶物含量用萃取仪放置在防水室角落，不具备试验条件。 (3)水泥胶砂振实台未有效维护。(4)含气量测定仪无率定曲线。(5)砼抗渗试验机（LX-028）设备维护不到位，试模生锈。(6)砼室拌合用钢板尺寸不符合GB/T50080-2016要求。(7)砼室砼搅拌机无2019年度仪器使用记录。(8)水泥砼贯入阻力仪未配置检测用三根试针。(9)水泥室胶砂试模无编号。(10)墙体材料室在用烘箱无校核用温度计。 (11)防水卷材室放置的编号FS-005的电子拉力试验机基座未稳固安装，不符合试验要求，建议删除证书附表第93-95项参数能力（即“拉力/拉伸强度；撕裂强度；延伸率/拉断伸长率”）。 5、 水泥、混凝土试模无状态标识；钢筋位置测定仪两个状态标识。 6、 7.1 (1)水泥室、配比室、防水材料室均未配备加湿设施。(2)混凝土标准养护室内未配备温湿度计。(3)主体结构室无工作区域控制标识。(4)天平室分析天平无防潮措施，本室无避光措施。 7、 7.2 天平室无环境条件监控记录。 8、 7.3 (1)化学废液桶无标识。(2)化学试剂标签缺少配置人、配置日期、有效期等信息。(3)化学室未见应急药箱，未配备洗眼器。 9、 8.1 化学室危化品储存柜中存放的酸液种类不明确。 10、 8.3 无标准物质的期间核查计划和记录。 11、10.2 (1)无样品流转单，样品未有效流转。(2)土工室风干的样品无标识。(3)墙体材料室的未拆封的整箱砌块显示状态为待检，无法确定样品状态，检验状态与实际不符。 (4)砌块试验中的干密度试件未一一标识样品编号。(5)试验完毕的水泥试件上无样品编号、日期及龄期的标识。(6)标准养护室的抗渗试件堆放在地上，不符合标准规定。(7)收样室收取的编号190709881的标准养护混凝土试件（成型日期：2019-7-15；破型日期2019-8-12）未及时放入标准养护室。(8)力学室现场放置的编号190709789的机械连接钢筋样品流转标识未勾选“在检”。 12、 10.3 (1)水泥留样桶未有效密封，样品标识卡格式不受控，且无留样日期、有效期的清晰标识。 13、 11.1 (1)180503860水泥破型记录实际为采集数据，但存档的是手抄数据（非原始数据），且试件成型时间描述不准确。(2)180503766石子含泥量、泥块含量记录中无浸泡时间、烘干时间及温度信息。(3)180503071土压实度记录中无烘干时间及温度信息。委托编号190503628的水泥试验记录中3d破型时间超出“成型时间正负45分钟”要求。(4)委托编号19041967的石子物理性能记录中针、片状颗粒含量无原始测值。(5)委托编号190505273的页岩砖委托单中GB5101-2003标准过期。(6)统一编号190505254的砼碳化深度记录中单点碳化深度测值未精确至0.25mm。 14、 11.2 (1)报告编号B90709817的钢筋报告结论中无“最大力总延伸率”检测结果，该样品委托单中有检测要求。 | 缩减能力外加剂收缩率比、凝结时间差、防水材料可溶物含量、拉力/拉伸强度；撕裂强度；延伸率/拉断伸长率等6个参数 |
| 41 | 巨鹿县方正建设工程检测有限公司 | 1、4.2 内审计划、管理评审计划制订时机不正确。 2、 4.3 质量手册中授权签字人识别表中无授权签字人签字信息。质量手册无分发号。无质量记录和技术记录目录。 3、 6.1 (1)外加剂限制膨胀率缺少GB/T23439-2017规定的养护设备。(2)防水室上墙温湿度计（编号FS-7)设备状态标识中校准有效期过期（2018.9.14）。(3)市政外检室的平整度检测用楔形塞尺无设备状态标识；化学室滴定管、移液管等部分量筒无状态标识；砂石试验容量筒无状态标识。 4、6.2 (1)市政及主体结构外检设备无使用记录。(2)墙材室烘箱内编号为306的一组在检蒸压加砌块样品无烘干记录。 5、7.3 (1)防水材料室放置鼓风干燥箱，不利于环境条件条件控制。(2)两台万分之一天平放置在一个防护罩内，不便使用。(3)高温炉放置在一楼，距离二楼天平室太远，不便于操作。(4)沥青室、沥青混合料室未配置灭火器。 6、8.3 (1)未见标准物质的期间核查计划。(2)化学室危化品（浓盐酸）领用记录中“支取量1瓶”不符合要求，未显示库存量。 7、10.2 (1)管材室一组样品只有一个标识卡，且检验状态与实际不符；沥青混合料拌合室模拟实验样品无标识。(2)水泥留样桶上标识卡日期标识不清晰，无有效期；桶内无样品标识卡。(3)W180709014检验任务通知单（样品流转单）中无样品状态，无验后样品处置方式，样品数量一组与委托单6块不对应。 8、10.3 留样室仅为水泥留样室，留样项目和留样室面积与开展的项目不适应。 9、11.1 (1)W180709015土工击实试验记录中缺少击实曲线信息。(2)试验编号SN19030003的水泥检验委托单中无检测参数的检测方法和编号信息。(3)试验编号GJ19040214的钢筋试验记录中“反向弯曲”参数检测数量2根，与规程要求不一致。 10、 W180709014抗渗性能记录及报告中加压到0.7MPa的6个试件均未渗水，但结论为达到抗渗等级P6，结论描述与标准规定不符。 | 缩减能力外加剂限制膨胀率参数。 |
| 42 | 柏乡县恒基建筑工程检测有限公司 | 1、 1.1 营业执照中包含建筑科技开发、研究内容，体系文件未识别其风险。 2、3.2 法定代表人2018年由路彦兴变更为庞文忠，未在主管部门办理变更手续。 3、3.4 GB/T176-2008、GB/T1499.2-2007、GB/T1499.1-2008标准已作废，未履行变更手续。 4、4.3 砼室上墙的砂石取样数量表文件未受控。 5、 6.1 (1)混凝土标准养护室试件用塑料薄膜覆盖，影响试件的有效养护。(2)力学室编号LX-17的万能材料试验机设备状态标识无校准有效期等必要信息。(3)编号PB-14的电子天平粘贴有新旧两个状态标识；砂石筛、混凝土试模同时粘贴过期标识、有效标识；化学室移液管、滴定管无状态标识。 6、 统一编号PB-06的砼搅拌机2018年度校准证书（LX-2018-10-1129)仅对转速进行校准，缺少试筒容积校准指标，该证书确认记录中确认依据错误。 7、 7.1 (1)未对天平室进行有效监控。(2)水泥室内放置负压筛析仪，影响设备正常使用。(3)砼室无湿度调节装置。(4)室内存放的蒸馏水桶无物品标识。 8、 7.3 未配备化学废液桶。 9、 8.1 化学室硝酸银标液未使用规范格式标签，标签信息缺少复标人、有效期等信息。 10、 10.1 水泥室恒温养护箱内1组胶砂试件养护液面高度不足。 11、10.3 水泥留样桶上粘贴的标识卡的样品状态以及水泥样品流转单上的样品状态显示留样水泥为验后留样，不符合标准规定；留样桶内无样品标识。 12、 11.1 1、委托编号190604228的水泥检验委托单中未选择安定性具体检测方法；“水泥检验记录（二）”表格内容与受控表格格式不符。(2)统一编号190503843的土密度检验记录（环刀法）中缺少感量1g电子天平信息。(3)委托编号190402346的石子试验记录中针片状含量未区分针状颗粒和片状颗粒质量原始测值，缺少泥块含量检测试样的浸泡调节过程描述。 13、 11.2 (1)报告声明中的检测专用章和实际用章“检验专用章”名称不一致。(2)181208572钢筋报告中应用方法标准与产品标准要求不一致。 | 缩减水泥氯离子参数 |
| 43 | 河北大地建设工程检测有限公司 | 1、2018年12月25日（转版后）管理评审与2018年1月9日管理评审内容雷同，未见管理评审签到表； 2、2019年6月4日内审与2018年7月21日内审检查记录内容雷同，未对技术质量部4.1.2-4.1.5，4.3-4.5.27的要素审核； 3、统一编号190102201 FS复合保温板检测监督记录监督日期为2019.1.30与原始记录中体现检测日期2019.1.26不符； 4、2019年监督计划中监督人员由孙乾变更为李迎宾，但未对李迎宾监督员岗位进行有效确认并进行任命； 5、编号为JS20181919校准证书确认记录依据标准未采用检验标准，未列出检验标准允许偏差且未对校准值与检验标准允许偏差进行分析对比； 6、鹿泉场所沥青室内设备编号为LC-275的设备使用记录中2019年3月22日设备状态等信息填写笔迹为温露、操作人为刘彦哲签字； 7、土工用2BJ-Ⅱ型击实仪不满足GB/T 50123-1999试验要求； 8、水泥室胶砂振实台的安装不符合规范要求； 9、混凝土配比室未配置加湿设施； 10、维卡软化点试验仪与XJJ-50等冲击试验机放置于同室，影响冲击试验的环境条件；涂层耐洗刷测定仪与管材耐压试验仪放置于同室，影响涂层耐洗刷的试验环境条件； 11、鹿泉场所留样室内已检毕的部分电工套管未粘贴标识卡说明样品状态； 12、水泥留样室中留样桶内无样品标识； 13、190738994管件记录未描述坠落试验的地面类型； 14、统一编号190630057水泥力学性能（胶砂强度）试验原始记录中无样品数量信息委托单中样品数量为12kg,不能追溯该样品是否留样且原始记录中未见审核人签字标识； 15、统一编号190740133素土击实试验（轻型）委托单约定的检测方法为GB/T50123-1999，原始记录中采用的试验设备试桶体积及锤重、落距等信息不满足该方法要求; 16、统一编号190740222水泥稳定碎石无侧限抗压强度委托单中委托日期是2019.7.10号，但试件成型试验日期为2019.7.12号，已超过（稳定剂）水泥的初终凝时间要求，成型的试件为作废样品；委托单中强度单位“MPa”大小写错误且样品状态描述为固定模板不满足对样品当前状态描述的要求；样品流转单及试验原始记录中未明确该试验的具体方法信息；试验原始记录中无试件成型方法信息，记录中养生时间记录信息为7d, 标准要求养生6d浸水1 d；原始记录中选择保证率系数95%与实际公路等级不符 | 缩减石家庄市高新区天山大街266号场所二十一简易土工的“最大干密度和最优含水率（实）”及“砂的相对密度（最大干密度和最小干密度）”2个参数，撤销石家庄市鹿泉区无机结合料的“含水量”等14个参数 |
| 44 | 乐亭衡信建设工程材料检验有限公司 | 1、未办理《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T50080-2016和《液体输送用热塑性塑料管道系统 耐内压性能的测定》GB/T6111-2018的变更手续。 2、2018年9月1日换版实施的现行《管理手册》中多处显示按照《检验检测机构资质认定评审准则》执行内容。2018年12月10-11日实施的内部审核活动，内部审核不符合项分布表的不符合项数与内审报告不一致，内部审核检查表检查记录内容不完整；2018年12月17日实施管理评审无实施计划，输入质量目标内容无支撑材料。培训考核无具体内容。2018年8月26日实施的质量监督活动，未对被监督对象进行结论性评价。 3、孙彦海授权签字人岗位确认记录中缺少工作经历等能力资格的确认。 4、塑料管材的环刚度试验用设备不符合标准要求。编号为力字20180045999的一体式墙体拉结筋检测仪校准证书确认记录中缺少检测方法标准及技术指标要求，缺少对校准范围的分析确认。 5、水泥试验拌合用水无调温措施。管材摆杆冲击试验机紧邻低温箱放置，无安全防护措施。 6、甲醛中苯（标准物质）入库台帐和出库台帐无批号（编号），存放甲醛中苯（标准物质）无温度记录。标准物质、化学试剂、蒸馏水无验收记录。甲醛中苯（标准物质）的期间核查记录中缺少对存放环境和物质状态等描述。 7、样品室防水卷材无样品编号。 8、2019-04-04816（石子）记录中含泥量试验的试样数量不符合标准要求。 委托编号为2019-04-05820(回弹法检测混凝土强度）的记录表格未授控，缺少回弹仪率定记录、碳化深度测量尺信息。2019-04-04816（石子）报告无检验结论。委托编号为2019-04-05820(回弹法检测混凝土强度）检测报告中构件名称书写有误（与委托单和记录不一致）。 | 缩减塑料管材中环刚度参数（《热塑性塑料管材环刚度的测试》GB/T9647-2015）的检测能力 |
| 45 | 玉田县九天建设工程质量检测有限公司 | 1、2018年9月1日进行了换版，但《管理手册》4.5.10、4.5.13条款的内容还是旧版的内容。 4.5.14编写不涉及非标准方法，但YTJT/CX21-2018《检验方法控制程序》中3.2条款有非标内容。未建立外部高校实习人员进入检测区域的监督程序。2018年12月21日至23日实施的内部审核活动，但内部审核会议记录时间为2018年12月20日；内部审核检查表审核记录及结果内容不完整； 2018年12月30日实施管理评审改进的相关内容未传达到相关部门。管理体系文件换版后无实施培训。 停用设备CCL-5型氯离子分析仪和YZS氧指数测试仪（设备编号118）未加贴停用标识。 室内环境检测报告的发放和归档程序与程序文件要求不符。 2、常鑫磊(见证取样和门窗岗位检测员)新增上岗(建筑节能已出具报告)未经确认。 3、未配备红外热像仪，无法满足《围护结构传热系数现场检测技术规程》JGJ/T357-2015的要求； 管材环刚度试验机不具备检测内径大于900mm结构壁管材的能力。 4、环检室灭火器超期； QCQ材料切割机无排风措施。 5、标准物质期间核查未明确核查对象，无审批手续。 6、待检钢筋样品无细分号。 7、委托编号为20181114864围护结构传热系数检测项目的原始记录中，无唯一性编号标识及页码标识，无样品状态描述，无检测部位识别信息，未对采用动态法分析法计算平均值的条件进行分析判定。W190502686（土击实）报告中最小干密度项目与委托单中的检测项目不符（委托单中无此项目）。 | 缩减围护结构主体部位传热系数参数（《围护结构传热系数现场检测技术规程》JGJ/T357-2015）能力；管材环刚度参数不具备检测内径大于900mm结构壁管材的能力 |
| 46 | 河北康泰环境检测有限公司 | 1、 没有法人不干预声明。 2、总经理于2019年7月10日变更为伏风飞，技术负责人变更为韩艳章，未办理变更手续。 3、检测员王征未进行岗位授权。 4、编号M7377锚杆拉拔仪校准结果确认记录中缺少依据的方法标准。 5、高分子防水卷材拉伸性能项目未配备高低温拉伸试验机。该项目应限制为“常温”。 6、标准物质一览表未列入在库全部标准物质，如基准水泥，标准放射源等。 7、样品室正在改造。任务编号TS-001钢结构焊缝超声检测原始记录，缺少焊缝长度的设备信息，未记录扫查范围和方式。 8、JLTS19-001超声波检测焊缝内部缺陷检测报告批准人伏凤飞无UT2级资格。应取消其所批准的授权范围“资质证书附表序号121超声波检测焊缝内部缺陷”。 9、任务单号MS19-0001钢筋拉拔试验原始记录检测依据未填写。 10、委托多种样品检测时仅有一个委托单，缺少每种样品的详细信息。 11、混凝土回弹法测定混凝土强度：每个测区未记录删去的三个最大值和3个最小值；委托单中缺少“泵送”信息。 12、蒸压加气砌块干密度试验：委托单中无样品数量、无样品等级信息。 | 缩小能力121超声波检测焊缝内部缺陷”。 |
| 47 | 河北建研正方检测科技有限公司 | 1、检验报告图标上有其它单位的名称“河北省建筑科学研究院”，应予以取消。 2、最高管理者已于2018年12月变更，未办理变更手续。 3、质量手册及程序文件均为2017年版本，手册发布、公正性声明、保密性声明等签署日期均为2017年11月28日，质量手册发布令遵照“检验检测机构资质认定评审准则”，未按要求进行有效转版。 4、2019年结果有效性控制计划中缺少防水卷材、管材等类别产品的质量控制活动。 5、高分子防水卷材拉伸性能项目未配备高低温拉伸试验机。该项目应限制为“常温”。 6、委托编号2019-03-00105节能检测委托单未约定试验方法；原始记录中锚栓轴心与支撑点距离未记录；实际距离小于标准要求的2倍锚固深度；锚栓抗拉承载力标准值数值修约不符合所依据的标准要求，结论计算结果存在偏差（应为0.80实为0.81）；标准试验条件无需样品调节，实际做状态调节24h；检验结论为所检指标符合JG/T366标准要求，实际应为实测抗拉承载力标准值，该标准无判定要求。 7、委托编号2019-04-00135雄县将台路土工击实试验记录，试样制备时间与击实时间为同一时间2019.4.12，无制样所需时间；检测时间为2019.4.16，实为2019.4.12～4.16。 8、委托编号2019-01-0039回弹法检测砌筑砂浆强度试验记录，缺少测区准备记录（测区平面尺寸，测点打磨深度），无回弹仪率定过程记录，仅记录了率定结果。 9、委托编号2019-04-00178委托单依据标准JTGE60-2008，对应的环刀法测定压实度原始记录依据标准为JTGE60-2008，JTGF80-2017，不一致。 10、2018-12-00010安国市鸿鹄培训学校工程现状及构建“损伤情况普查、平面图绘制、混凝土构件抗压强度项目等”进行检测，损伤情况普查不是所用的检测方法名称，依据的标准中没有“平面图绘制”项目。 11、上述第5条的检验报告的结论处“对该工程外观质量进行了普查，未发现由地基不均匀沉降引起结构的较明显裂缝”，该描述的原因分析“由地基不均匀沉降引起”不属于所依据标准的范畴，超出该标准范围。 12、上述第5条的检测报告第4.3混凝土构件抗压强度检测中，该工程混凝土构件的龄期约为3700d，超过方法标准规定的1000d。 13、上述第5条的检测原始记录中第11页检测项目“主体结构损伤普查”没有检测依据。 14、钢筋反向弯曲：样品1根，未描述长度，代表批量为3个批号，不是同一批产品。 15、2019-06-00436热轧光园钢筋：共检测了屈服强度、抗拉强度和弯曲三项，其中屈服强度项目不合格，报告结论判定为“所检项目不合格”，判定结论不准确。 16、混凝土试块委托单中样品数量为1组，描述不具体。 17、绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料：委托单中选择了两个标准GB/T10801.2和 GB/T30595，而判定时结论为符合GB/T30595标准；委托单中未登记样品的生产日期，报告备注中未说明“样品未经状态调节”。 18、耐碱网格布：报告结论判定符合用标准。 | 缩小能力高分子防水卷材拉伸性能常温 |
| 48 | 涉县永胜建筑材料检测有限公司 | （1）3.2未提供最高管理者2019年4月变更备案记录。 （2）4.12019年4月20日任命最高管理者，但未对体系重新认可批准。 （3）4.22019年质控计划控制项目不明确。 （4）5.1混凝土抗渗性能检测由于抗渗仪只有3台在用，导致检测未按标准28天龄期检测，实际报告龄期为38天。 （5）5.22018年10月24日扩项的有害物质限量领域只有1名授权签字人肖珍霞。 （6）6.1土工击实试验与天平室存在相互干扰。 （7）6.1编号4098的ZC5型砂浆回弹仪率定值为70，不满足规范要求。 （8）6.3电工套管弯曲性能试验用-15度低温试验箱校准证书计量确认记录中未对零下15度溯源性进行确认。（9）11.120190606886粉煤灰试验记录所用标准砂为ISO三级砂，不符合GB/T1596 - 2017标准要求。 （10）11.1编号为20190707294报告原始记录无检测日期，设备使用记录无设备编号（多台设备）。 | 限制能力（砂浆回弹） |
| 49 | 唐山建苑建设工程材料检测有限公司 | 1、营业执照经营范围未有路政检测的项目。 2、新增聂辉丽技术负责人未办理备案手续。证书附表中授权签字人为刑崇恩，实际检验检测报告签发人为邢崇恩。未办理《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法》GB/T230.1-2018的变更手续。 3、2019年6月8-10日实施的内部审核活动，内部审核依据与体系文件不一致；不符合项分布表的不符合项数与内审报告不一致，内部审核检查表检查记录内容不完整；2019年06月22日实施管理评审输入、输出内容不完整。 4、缺少授权签字人的岗位确认记录和任命文件。 5、混凝土抗折试验用辅助装置不满足标准要求。 缺少红外热像仪，不满足《公共建筑节能检测标准》JGJ/T177-2009要求。标准硬度块未进行校准。 6、管材摆动杆冲击试验机紧邻样品架和瓷砖试验设备放置，不便于正常操作且有安全隐患。 室内试验用烘箱置于外携设备室内，缺少控制措施。 7、化学试剂无验收记录。国家液体标准样品氨存放环境条件记录，期间核查记录中缺少对存放环境和物质状态等描述。 8、管材室待检PE样品管材样品无细分号。 9、委托编号为2019-0５-03241(回弹法检测混凝土强度）的原始记录中碳化深度测量尺信息；委托编号为2019-06-03629(后锚固承载力）检测报告中原始记录中缺少加荷速度信息。2019-06-04804（钢筋）报告中反向弯曲试验结果描述不规范。 | 缩减“非透明围护结构传热系数（热流计法）”的检测能力。能力 |
| 50 | 河北天诚建设工程检测有限公司 | 3、机构2018年未上报2019年自查表； GB/T5101-2017、GB1499.2-2018标准未履行变更手续； 机构原资质证书于2018年5月28日到期，地址邯郸市峰峰矿区峰峰集团制品厂院内，因证书超期，机构于2018年10月18日重新取得资质认定资格，地址为河北省邯郸市峰峰矿区峰峰镇峰峰村东，法人变更为乔勋德，授权签字人增加一名钞玉民。 5、钞玉民授权签字人确认表中授权范围超出资质认定授权范围；无最高管理者技术档案； 试验室资质认定范围内的水泥、集料、砂浆、混凝土、土工、外加剂、墙体材料、防水材料等领域只有一名授权签字人（张秉政）； 体系文件中未明确授权签字人识别及签字范围。 6、水泥室胶砂振实台基础未独立，安装不符合要求；水泥室养护箱缺少测水温的温度计及测温记录；JY20002电子天平校准证书分度值错误，机构未识别。 7、绝缘电阻试验场所无安全警示标识。 8、无标准物质领用记录；无标准物质期间核查计划及记录。 11、编号2018100012报告杆体公称直径依据标准中无此参数，无试验方法，原始记录中持续式标点机未使用但勾选；编号2018100002报告中结论为实测抗渗等级达到P8，应为大于P8；编号2018120131原始记录中渗水情况存在涂改现象；编号2019030154报告检验结果取值有误。 | 销减邯郸市高开区科技路场所中第五类安全网参数5.1断裂强力（kN)×断裂伸长（mm）、5.2接缝部分抗拉强力、第13类建筑节能26抗结露因子； 销减邯郸市东环路与富强路口亚华纺织院内场所中第12类土工参数中的122密度参数中的GB/T50123-1999/5.4） |
| 51 | 河北宏优工程检测有限公司 | 6、DYE-2000B压力试验机校准证书（编号：LX-2018-12-2011）确认记录中试验要求填写相对误差±2.0，不正确；WEW-300B液压万能试验机档案中无设备说明书。 7、化学室无急救设施。 8、无试验用蒸馏水的验收记录。 10、水泥留样无标识卡，水泥质量不足6kg。 11、HY-MNSY-0004普通硅酸盐水泥委托单无试验方法标准，检测项目胶砂流动度标准无要求；HY-MNSY-0004普通硅酸盐水泥报告无试验方法标准描述。 13、现场盲样测试，极限抗拉强度不满意、下屈服强度可疑。 | 缩减最大力总延伸率参数） |